Что такое рН?

РН - это аббревиатура от «potential of hydrogen», что означает потенциал водорода, который определяется как количественное соотношение в воде таких ионов, как Н+ и ОН - , и отражает степень щелочности или кислотности среды. Стандартные значения рН определены шкалой от 0 до 14, при этом значения могут быть превышены. Показатели рН на уровне 7 означают, что среда нейтральная. Чем больше этой цифры рН, тем выше щелочность среды. Если рН ниже 7 – выше кислотность.

Как работает рН-метр?

Существует множество разнообразных моделей, которые отличаются сложностью и размерами с различными типами электродов. И в большинстве из них используется стеклянная колба с сенсором. Электроды прибора измеряют активность ионов серебра, создавая небольшое напряжение в колбе на сенсоре. Прибор затем преобразует напряжение в соответствии со значением рН, и показывает полученный результат на дисплее. Многие цифровые рН-метры оснащены встроенным термометром, который автоматически подстраивается под разницу температуры с ее базовым показателем в 25 градусов по Цельсию. Эта функция обозначается аббревиатурой АТС, что означает автоматическую компенсацию температуры.

ПАРАМЕТРЫ PH-МЕТРА:

Рабочий диапазон pH: 0 - 14

Темп. окружающей среды 0-50°C

Автоматическая компенсации температуры ATC (от 0 до 50°C)

Деление 0,1pH

Погр. прибора ± 0,1pH

Калибровка по 1 точке с помощью калибровочной отвертки (в комплекте)

Питание: батарейки таблетки типа AG-13 (в приборе)

Продолжительность работы около 250 часов

Размеры 151* 30 *20 мм

Масса 50 грамм

КОМПЛЕКТАЦИЯ PH-МЕТРА

pH-метр

Отвертка для калибровки

Концентрат порошка калибровки прибора

Инструкция

Пластиковый бокс

Калибровка PH метра

Опустите электрод в калибровочный раствор 6.0 температурой 25°С, аккуратно помешайте.

Подождите, пока показания прибора стабилизируются. Поворачивайте настроечный винт до тех пор, пока результат на дисплее не совпадет со значением калибровочного раствора.

Опустите электрод в калибровочный раствор  4.00 и оставьте на одну минуту

PH метр должен автоматически определить значение калибровочного раствора

Примечание: ph метр калибруется по одной точке, поэтому рекомендуется его калибровать буферным раствором с более близким PH к Вашим измеряемым средам.

Инструкция по применению PH-метра

Снимите колпачок.

Перед началом использования ополосните электрод дистиллированной водой.

Включите pH-метр, переведя выключатель в положение "ON"

Опустите электрод pH-метра в емкость раствором.

Аккуратно помешайте, подождите, пока показания стабилизируются, теперь можно считывать результат.

После окончания работы выключите pH-метр, ополосните электрод дистиллированной водой и закройте колпачком с ваткой, смоченной калибровочным раствором 4.00.

Важно!

Не допускайте пересыхания электрода

Не храните электрод в дистиллированной воде

Периодически вновь калибруйте ваш pH-метр

Установка/замена батареек.

Если дисплей периодически гаснет, замените элементы питания. Осторожно выньте отсек для батареек из верхней части корпуса и замените элементы. Внимание! Соблюдайте полярность.

Как необходимо заботиться о рН-метре?

В дополнение к периодичной калибровке стоит правильно ухаживать за электродами. Это продлит срок эксплуатации и увеличит точность результатов. Многие электроды представляют собой стеклянную колбу с сенсором, которая должна содержаться в растворе. В процессе использования прибора раствор для хранения должен быть в защитном колпачке рН- метра. Ни в коем случае нельзя допускать выливание специального раствора из колпачка!